{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"La presente richiesta sostituisce la precedente a causa di errori di digitazione.\r\n\r\nEgregi signori, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti di carattere tecnico: \r\n1) Liofilizzatore: \r\nChiediamo se accettate temperatura del condensatore di -55 °C, che garantirebbe comunque ampiamente il trattenimento di solventi acquosi. Le dimensioni indicate in modo molto preciso sono da ritenersi indicative? \r\n\r\n2) Rifrattometri: \r\nAccettate un rifrattometro con una scala brix 0-95% , scala Nd 1.30-1.53, temperatura 0-40 °C con accuratezza 0,3? \r\n\r\n3) Micropipette elettroniche: \r\nRichiedete micropipette elettroniche con tecnologia del puntale Lite Touch System Lts. Tale tecnologia consente l’uso esclusivo di di puntali cilindrici. Accettate micro pipette elettroniche con puntali universali che saranno compatibili anche con le altre micropipette manuali richieste? \r\n\r\nRestando in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.\r\ncortese riscontro, porgiamo cordiali saluti."," \r\n\r\n1) Liofilizzatore: Chiediamo se accettate temperatura del condensatore di -45 °C, che garantirebbe comunque ampiamente il trattenimento di solventi acquosi. Le dimensioni indicate in modo molto preciso sono da ritenersi indicative? Accettiamo un liofilizzatore che abbia al minimo capacità del condensatore di 4 litri e di temperatura di -55°C con sistema di controllo della regolazione di temperatura, pressione e tempo. Le dimensioni sono da considerarsi indicative.\r\n\r\n 2) Rifrattometri: Accettate un rifrattometro con una scala brix 0-95% , scala Nd 1.30-1.53, temperatura 0-40 °C con accuratezza 0,3 ?  Si, accettiamo. \r\n\r\n 3) Miocropipette elettroniche Richiedete micropipette elettroniche con tecnologia del puntale Lite Touch System Lts. Tale tecnologia consente l’uso eslusivo di di puntali cilindrici. Accettate micro pipette elettroniche con puntali universali che saranno compatibili anche con le altre micropipette manuali richieste? Si, accettiamo altre micro pipette elettroniche purché rispettino incrementi e range di volume descritti nel Capitolato tecnico. "]
[2,"Egregi signori, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti di carattere tecnico:\r\n1) Liofilizzatore: \r\nChiediamo se accettate temperatura del condensatore di -45 °C, che garantirebbe comunque ampiamente il trattenimento di solventi acquosi. Le dimensioni indicate in modo molto preciso sono da ritenersi indicative? \r\n\r\n2) Rifrattometri:\r\nAccettate un rifrattometro con una scala brix 0-95% ,  scala Nd 1.30-1.53,  temperatura 0-40 °C  con accuratezza 0,3 ? \r\n\r\n 3) Miocropipette elettroniche\r\nRichiedete micropipette elettroniche con tecnologia del puntale Lite Touch System Lts. Tale tecnologia consente l’uso eslusivo di di puntali cilindrici. Accettate micro pipette elettroniche con puntali universali che saranno compatibili anche con le altre micropipette manuali richieste? \r\n\r\nRestando in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti."," \r\n\r\n1) Liofilizzatore: Chiediamo se accettate temperatura del condensatore di -45 °C, che garantirebbe comunque ampiamente il trattenimento di solventi acquosi. Le dimensioni indicate in modo molto preciso sono da ritenersi indicative? Accettiamo un liofilizzatore che abbia al minimo capacità del condensatore di 4 litri e di temperatura di -55°C con sistema di controllo della regolazione di temperatura, pressione e tempo. Le dimensioni sono da considerarsi indicative.\r\n\r\n 2) Rifrattometri: Accettate un rifrattometro con una scala brix 0-95% , scala Nd 1.30-1.53, temperatura 0-40 °C con accuratezza 0,3 ?  Si, accettiamo. \r\n\r\n3) Miocropipette elettroniche Richiedete micropipette elettroniche con tecnologia del puntale Lite Touch System Lts. Tale tecnologia consente l’uso eslusivo di di puntali cilindrici. Accettate micro pipette elettroniche con puntali universali che saranno compatibili anche con le altre micropipette manuali richieste? Si, accettiamo altre micro pipette elettroniche purché rispettino incrementi e range di volume descritti nel Capitolato tecnico. "]
[3,"Buonasera,\r\nsi chiede se si puo' presentare offerta per una parte della strumentazione, ovvero se la gara e' divisa in lotti.","Come precisato nel bando e nel disciplinare la gara non è suddivisa in lotti"]
[4,"Buongiorno,\r\nsi chiede conferma della correttezza dell'Allegato 2 Descrizione della fornitura presente nella cartella di gara, dove non sono richieste le cappe che invece erano citate in altro documento stessa denominazione.","Buongiorno,\r\n\r\nsi conferma la correttezza della DESCRIZIONE APPERRACHIATURE CORRETTO Allegato 2 in cui non sono presenti le cappe."]
[5,"Buonasera,\r\nvisto il numero degli strumenti interessati dalla Procedura, al fine di poter partecipare alla presentazione di una ns. offerta, chiediamo la possibilita' di una proroga della scadenza prevista il 7 aprile p.v.\r\nDistinti saluti.","Non è possibile procedere alla proroga dei termini di partecipazione alla presente gara atteso che la Fondazione che ha delegato a questa CUC la gestione della relativa procedura ha indicato la necessità di applicare i termini dimidiati previsti per i casi di urgenza. Tale richiesta è legata alla necessità di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto entro il 30 aprile di quest'anno, ciò nell'osservanza delle scadenze imposte dall'autorità che eroga il finanziamento dei lavori nell'ambito del PNRR"]